九、技术响应偏离表

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称（公章）：

日      期：2026年10月27日

注：本表由工具自动生成，【待人工确认】处必须人工核实填写后才能提交。响应内容只写“满足/符合”而无具体数值的，视为未实质性满足（投标无效）。

| 序号 | 招标文件技术要求条款 | 投标文件内容对应简述 | 响应情况 | 证明资料及索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. 国产超皮秒激光治疗仪 | 产地：国产 | 响应 | 注册证 国械注准20243091854 第1页「注册人名称/生产地址」； 营业执照 《伟思-营业执照（好乐章医美）》 |
| 2 | 在医疗机构中使用，通过输出激光将色素击碎，1064nm激光用于祛除蓝色或黑色文身的治疗，532nm激光用于良性表皮色素增加性疾病的治疗 | 激光波长及用途：1064nm祛除蓝色黑色文身，532nm治疗表皮色素性疾病 | 响应 | 注册证 国械注准20243091854 第1页「适用范围」； 技术白皮书 第1页 前言 |
| 3 | 操作手柄≥3，光斑直径调节旋钮设置在激光输出手柄上，便于动态调节光斑大小 | 操作手柄：≥3个 | 响应 | 配置清单 PicoV L280 配置01 序号4「治疗手柄 3个」； 技术白皮书 第1页 第11条 |
| 4 | 激光工作物质:掺钕钇铝石榴石激光器(Nd:YAG激光器) | 激光工作物质：Nd:YAG掺钕钇铝石榴石 | 响应 | 技术白皮书 第1页 第1条； 使用说明书 第6页 2.2 工作原理及作用机理 |
| 5 | 激光波长：具有532nm或1064nm波长，允差±5nm | 激光波长：532和1064nm 双波长，允差±5nm | 响应 | 检验报告 2024-GL-0320 第3页 序号1（条款2.1）； 使用说明书 第13页 3.2.1 |
| 6 | 重复频率：1-10Hz，步进1Hz | 重复频率：1~10Hz | 响应 | 检验报告 2024-GL-0320 第4页 序号10（条款2.10.2）； 使用说明书 第14页 3.2.6.2 |
| 7 | 光斑直径可调：2-10mm，误差≤0.2mm | 光斑直径：2~10mm | 响应 | 检验报告 2024-GL-0320 第4页 序号11（条款2.11）； 技术白皮书 第1页 第6条 |
| 8 | 峰值功率≧1.7GW（第三方检测报告） | 峰值功率：2.0GW（优于招标要求，详见证明资料） | 正偏离 | 检验报告 2024-GL-0320 第4页 序号7（条款2.7）； 使用说明书 第14页 3.2.5 |
| 9 | 激光脉冲持续时间采用超短脉冲设计，脉冲脉宽≤250ps（第三方检测报告） | 脉冲脉宽：≤248ps（优于招标要求，详见证明资料） | 正偏离 | 检验报告 2024-GL-0320 第4页 序号10（条款2.10.1）； 使用说明书 第14页 3.2.6.1 |
| 10 | 最大能量密度： 16J/cm2 | 最大能量密度：16J/cm2 | 响应 | 检验报告 2024-GL-0320 第3页 序号6（条款2.6）； 使用说明书 第13页 3.2.4 |
| 11 | 1064nm 常规能量单脉冲模式最大输出能量≥500mj | 常规能量单脉冲模式最大输出能量：≥500mj | 响应 | 检验报告 2024-GL-0320 第3页 序号5（条款2.5 终端激光脉冲能量）； 技术白皮书 第1页 第9条 |
| 12 | 控制系统：≥10.1 英寸 | 控制系统：10.1英寸 | 响应 | 技术白皮书 第1页 第20条（并见第12条） |
| 13 | 具有参数修正功能及升级接口，设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、主电源工作电压、出光次数计数、氙灯使用次数计数等功能； | 功能配置：参数修正功能、治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、出光次数计数、氙灯使用次数计数 | 响应 | 配置清单 PicoV L280 配置01 序号1-13（PicoV L280 配置01）； 使用说明书 第7页 2.3 产品组成 |
| 14 | 532nm激光治疗端面能量密度0.13～7.75J/cm2。 | 532nm激光治疗端面能量密度：0.13~7.75J/cm2 | 响应 | 检验报告 2024-GL-0320 第3页 序号6（条款2.6）532nm 行 |
| 15 | 1064nm激光治疗端面能量密度0.2～16J/cm2。 | 1064nm激光治疗端面能量密度：0.2~16J/cm2 | 响应 | 检验报告 2024-GL-0320 第3页 序号6（条款2.6）1064nm 行 |
| 16 | 激光输出能量不稳定度≤±10%范围 | 激光输出能量不稳定度：≤10% | 响应 | 检验报告 2024-GL-0320 第4页 序号8（条款2.8）； 使用说明书 第14页 3.2.7 |
| 17 | 激光输出复现性≥±10%范围 | 激光输出复现性：≤10% | 响应 | 检验报告 2024-GL-0320 第4页 序号9（条款2.9） |
| 18 | 瞄准光输出功率<3.5 mW（第三方检测报告） | 瞄准光输出功率：≤3mW（优于招标要求，详见证明资料） | 正偏离 | 检验报告 2024-GL-0320 第5页 序号17（条款2.17.2） |
| 19 | 瞄准光系统：650nm，亮度可调 | 瞄准光系统波长：650nm | 响应 | 检验报告 2024-GL-0320 第5页 序号17（条款2.17.1）； 使用说明书 第13页 3.1 瞄准激光分类 |
| 20 | 激光输出发散角<0.3 弧度 | 激光输出发散角：≤150mrad（优于招标要求，详见证明资料） | 正偏离 | 检验报告 2024-GL-0320 第3页 序号3（条款2.3）； 使用说明书 第13页 3.2.2 |
| 21 | 脚踏开关：具有智能脚踏识别功能；脚踏开关防护等级≥IPX4（产品说明书） | 脚踏开关防护等级：IPX8（优于招标要求，详见证明资料） | 正偏离 | 使用说明书 第13页 3.1「防进液程度分类」； 检验报告 2024-GL-0320 第5页 序号20（条款2.21）； 等3处，详见附二 |
| 22 | 传输方式：进口七关节重锤式导光臂 | 传输方式：七关节平衡式导光臂 | 响应 | 技术白皮书 第1页 第10条 |
| 23 | 脉冲模式:单脉冲和重复脉冲双模式 | 脉冲模式：单脉冲和重复脉冲双模式 | 响应 | 检验报告 2024-GL-0320 第3页 序号4（条款2.4）； 使用说明书 第13页 3.2.3 |
| 24 | 具有参数修正功能及升级接口 | 参数修正功能及升级接口：具有参数修正功能及升级接口 | 响应 | 技术白皮书 第1页 第21条； 使用说明书 第15页 3.3.1「设置功能」 |
| 25 | 双重冷却、自动变频散热系统：封闭嵌入式内循环水制冷，外循环强风冷却，内置双过滤洁净装置；自动变频，调节风速、风量、水流速度（提供第三方检测报告或专利号证明） | 冷却系统：封闭嵌入式内循环水制冷，外循环强风冷却，双重制冷系统，内置双过滤洁净装置 | 响应 | 检验报告 2024-GL-0320 第5页 序号19（条款2.19.1-2.19.4）； 技术白皮书 第1页 第15条 |
| 26 | 一体化成型激光器:防震、防潮、防回光、耐温变，提高激光器使用寿命(提供第三方检测报告、激光器实物图片或相关证明材料） | 【待人工确认】白皮书§3为一体化设计但未明确防震防潮防回光耐温变指标——需查检测报告后填写 | 存疑（待人工） | 技术白皮书 第1页 第3条； 【缺证】上列资料不能完全覆盖本条要求，须补充后再引用 |
| 27 | 具有设备治疗参数存储记忆功能 | 设备治疗参数存储记忆功能：设备治疗参数存储记忆功能 | 响应 | 技术白皮书 第1页 第21条； 使用说明书 第15页 3.3.1「方案管理功能」 |
| 28 | 电源需求：200-240VAC，50/60Hz,≥10A,输入功率1500VA | 电源需求：200~240VAC | 响应 | 使用说明书 第13页 3.1「输入功率/额定输入电压」； 技术白皮书 第1页 第24条 |
| 29 | 设备重量≥130KG | 【待人工确认】说明书3.1/3.2、检验报告、彩页均未载明整机重量；原130KG仅见于内部需求对比表，无对外证明力，须产品部出证明——需查检测报告后填写 | 存疑（待人工） | 【待补件】现有资料无法指向具体页码，见存疑清单 |
| 30 | 激光防护眼镜 产品应配置激光防护眼镜，需满足以下要求：激光防护眼镜上应标明防护的波长范围和光密度值。防护镜对激光输出波长的光密度：≥4；可见光透射比：≥30% | 【待人工确认】光密度：响应内容需人工填写具体数值 | 存疑（待人工） | 【待补件】现有资料无法指向具体页码，见存疑清单 |
| 31 | 29. 产品寿命≥10年 | 产品寿命：10年 | 响应 | 【待建索引】该参数尚未在 evidence_map.json 中登记出处 |

附二、证明材料索引明细（评委核查用，可随投标文件一并提交）

说明：页码为原件印刷页码；检验报告 2024-GL-0320 原件共109页，说明书共30页。查证时按「文件→页码→序号/条款」逐级对应。

| 要求条目 | 证明材料 | 索引位置 | 该处载明内容（数值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.产地 | 注册证 国械注准20243091854 | 第1页「注册人名称/生产地址」 | 南京伟思医疗科技股份有限公司，南京市雨花台区宁双路19号 |
|  | 营业执照 | 《伟思-营业执照（好乐章医美）》 | 随资质册提交 |
| 2.激光波长及用途 | 注册证 国械注准20243091854 | 第1页「适用范围」 | 532nm 激光用于治疗表皮良性色素增加性皮肤病 |
|  | 技术白皮书 | 第1页 前言 | 去除蓝色、黑色等外源性色素文身（对应1064nm） |
| 3.操作手柄 | 配置清单 PicoV L280 配置01 | 序号4「治疗手柄 3个」 | 标配手柄共3个，满足≥3 |
|  | 技术白皮书 | 第1页 第11条 | 光电旋转手具，光斑直径调节旋钮设置在激光输出手柄上 |
| 4.激光工作物质 | 技术白皮书 | 第1页 第1条 | 掺钕钇铝石榴石激光器（Nd:YAG） |
|  | 使用说明书 | 第6页 2.2 工作原理及作用机理 | 种子晶体受LD泵浦源激发，产生1064nm微聚焦激光 |
| 5.激光波长 | 检验报告 2024-GL-0320 | 第3页 序号1（条款2.1） | 532nm 和 1064nm，允差±5nm |
|  | 使用说明书 | 第13页 3.2.1 | 532nm 和 1064nm，允差±5nm |
| 6.重复频率 | 检验报告 2024-GL-0320 | 第4页 序号10（条款2.10.2） | 设置范围1~10Hz，允差±20%，步进1Hz |
|  | 使用说明书 | 第14页 3.2.6.2 | 1~10Hz，步进1Hz |
| 7.光斑直径 | 检验报告 2024-GL-0320 | 第4页 序号11（条款2.11） | 电动/手动变焦手柄 直径2~10mm，允差±20%，步进1mm |
|  | 技术白皮书 | 第1页 第6条 | 2-10mm 可调，步进1mm |
| 8.峰值功率 | 检验报告 2024-GL-0320 | 第4页 序号7（条款2.7） | 1064nm 2.00GW、532nm 1.01GW，允差±20% |
|  | 使用说明书 | 第14页 3.2.5 | 1064nm 2.00GW |
| 9.脉冲脉宽 | 检验报告 2024-GL-0320 | 第4页 序号10（条款2.10.1） | 脉冲宽度标称值248ps，允差±20% |
|  | 使用说明书 | 第14页 3.2.6.1 | 标称值248ps |
| 10.最大能量密度 | 检验报告 2024-GL-0320 | 第3页 序号6（条款2.6） | 1064nm 0.1~16J/cm²，532nm 0.1~7.75J/cm²，允差±20% |
|  | 使用说明书 | 第13页 3.2.4 | 同左 |
| 11.常规能量单脉冲模式最大输出能量 | 检验报告 2024-GL-0320 | 第3页 序号5（条款2.5 终端激光脉冲能量） | 1064nm 30~490mJ、532nm 20~250mJ，允差±20% |
|  | 技术白皮书 | 第1页 第9条 | 1064nm≥500mJ（标称值，检测报告实测上限490mJ，投标以检测报告为准） |
| 12.控制系统 | 技术白皮书 | 第1页 第20条（并见第12条） | 10.1英寸内嵌式彩色触摸屏；注：白皮书封面型号为L200，投L280须换对应版本 |
| 13.功能配置 | 配置清单 PicoV L280 配置01 | 序号1-13（PicoV L280 配置01） | 主机、导光臂、脚踏开关、治疗手柄3个、防护眼镜、软件L02、授权卡、说明书等 |
|  | 使用说明书 | 第7页 2.3 产品组成 | 主机、导光臂、脚踏开关、手动变焦手柄、电动变焦手柄（选配）、皮肤智能识别套件（选配）、防护眼镜 |
| 14.532nm激光治疗端面能量密度 | 检验报告 2024-GL-0320 | 第3页 序号6（条款2.6）532nm 行 | 0.1~7.75J/cm²，允差±20%，可调 |
| 15.1064nm激光治疗端面能量密度 | 检验报告 2024-GL-0320 | 第3页 序号6（条款2.6）1064nm 行 | 0.1~16J/cm²，允差±20%，可调 |
| 16.激光输出能量不稳定度 | 检验报告 2024-GL-0320 | 第4页 序号8（条款2.8） | 应优于±10%；实测1064nm -4.6%~+1.4%，532nm -4.8%~+3.5% |
|  | 使用说明书 | 第14页 3.2.7 | 优于±10% |
| 17.激光输出复现性 | 检验报告 2024-GL-0320 | 第4页 序号9（条款2.9） | 应优于±10%；实测1064nm -0.2%~+1.8%，532nm -0.1%~+2.0% |
| 18.瞄准光输出功率 | 检验报告 2024-GL-0320 | 第5页 序号17（条款2.17.2） | 不大于3mW |
| 19.瞄准光系统波长 | 检验报告 2024-GL-0320 | 第5页 序号17（条款2.17.1） | 650nm，实测偏差4.3nm（≤±5nm） |
|  | 使用说明书 | 第13页 3.1 瞄准激光分类 | 3R类 |
| 20.激光输出发散角 | 检验报告 2024-GL-0320 | 第3页 序号3（条款2.3） | 电动/手动变焦手柄≤150mrad；实测1064nm 30.4~108.3mrad |
|  | 使用说明书 | 第13页 3.2.2 | ≤150mrad |
| 21.脚踏开关防护等级 | 使用说明书 | 第13页 3.1「防进液程度分类」 | 脚踏开关 IPX8 |
|  | 检验报告 2024-GL-0320 | 第5页 序号20（条款2.21） | 脚踏开关符合YY/T1057-2016，见该标准部分 |
|  | 技术白皮书 | 第1页 第22条 | 脚踏开关等级 IPX8 |
| 22.传输方式 | 技术白皮书 | 第1页 第10条 | 七关节平衡式导光臂，无传输光纤等耗材 |
| 23.脉冲模式 | 检验报告 2024-GL-0320 | 第3页 序号4（条款2.4） | 脉冲输出：单脉冲输出和重复脉冲输出 |
|  | 使用说明书 | 第13页 3.2.3 | 单脉冲和重复脉冲输出 |
| 24.参数修正功能及升级接口 | 技术白皮书 | 第1页 第21条 | 具有参数修正功能及升级接口 |
|  | 使用说明书 | 第15页 3.3.1「设置功能」 | 能量校准、激光器参数设置、维护保养信息管理 |
| 25.冷却系统 | 检验报告 2024-GL-0320 | 第5页 序号19（条款2.19.1-2.19.4） | 双循环水冷+强制风冷，故障停机、无渗漏、双重过滤、水温液位监测 |
|  | 技术白皮书 | 第1页 第15条 | 封闭嵌入式内循环水制冷，外循环强风冷却 |
| 26.一体化成型激光器 | 技术白皮书 | 第1页 第3条 | 主控振荡与功率放大一体化设计（防震/防潮/防回光/耐温变指标未载明，需补激光器实物图片） |
| 27.设备治疗参数存储记忆功能 | 技术白皮书 | 第1页 第21条 | 设备治疗参数存储记忆 |
|  | 使用说明书 | 第15页 3.3.1「方案管理功能」 | 方案新增/编辑/删除/搜索，支持不限数量或限制50条 |
| 28.电源需求 | 使用说明书 | 第13页 3.1「输入功率/额定输入电压」 | 输入功率1.5kVA；AC220V，50Hz |
|  | 技术白皮书 | 第1页 第24条 | AC220V/50Hz，2.0kVA（与说明书1.5kVA口径不一致，投标前须统一） |
| 29.设备重量 | 暂无出处 | — | 说明书3.1/3.2、检验报告、彩页均未载明整机重量，现有资料无法支撑≥130KG的响应值，须由产品部出具盖章参数证明或补充彩页 |
| 30.光密度 | 暂无出处 | — | 配置清单序号5仅列「防护眼镜1个」，未载明防护波长范围与光密度OD值、可见光透射比，须补充防护眼镜检测报告 |
| 31.产品寿命 | 暂无出处 | — | 索引库未登记 |

附：存疑条目清单（人工复核用，本页不随投标文件提交）

| 要求条目 | 存疑原因 | 建议去向 | 人工结论（填写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一体化成型激光器:防震、防潮、防回光、耐温变，提高激光器使用寿命(提供第三方检测报告、激光器实物图片 | 要求无数值，产品侧也无法直接比对 | 技术白皮书 第1页 第3条 |  |
| 设备重量≥130KG | 产品资料未披露该参数（说明书3.1/3.2、检验报告、彩页均未载明整机重量；原130KG仅见于内部需求对比表，无对外证明力，须产品部出证明）——需查检测报告或询问产品部 | 产品部出证：见附二该条「暂无出处」说明 |  |
| 激光防护眼镜 产品应配置激光防护眼镜，需满足以下要求：激光防护眼镜上应标明防护的波长范围和光 | 参数「光密度」未匹配到产品库（映射表需补充） | 产品部出证：见附二该条「暂无出处」说明 |  |